重庆市江北区中医院询价采购文件


江北中医院废水在线监测设备运行维护服务项目

采购文件

一、询价采购内容

	项目名称
	采购预算
（元）
	资金来源
	备注

	江北中医院废水在线监测设备运行维护服务项目
	98000元
	自筹
	


询价资格

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）资质要求：自动连续监测（水）运维资质二级及以上

（三）特定资格条件：

无

三、运维要求

1.检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

2.对COD、氨氮等水质在线监测仪的零点和量程进行校正。

3.检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。

4.检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

5.对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。

6.检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求。

7.检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

8．观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏,对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致，若发现数据有异常，仔细检查并找出异常原因。

（3）每月现场维护内容包括：

1.化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪：检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

2.氨氮水质自动分析仪：气敏电极表面是否清洁，仪器管路进行保养、清洁。

3.每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。

（4）每3个月对cod水质自动分析仪试样计量阀等进行一次清洗。检查化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时进行更换，检查氨氮水质自动分析仪气敏电极膜，必要时进行更换。

（5）根据实际情况更换在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞、密封圈等。

（6）其他预防性维护

1.
保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

2．保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

3.对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

4.此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

（7）操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

（8）以上未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养及易耗品的定期更换工作,并满足《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353－2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355－2007）及相关在线监测仪器运行规范和仪器操作手册。

（9）在运行维护时，作好巡检记录，巡检记录，除日常运行维护记录外，做好仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养项目的记录。

（10）校验每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验，自动校准或手工校准。实际水样比对试验、质控样试验方法和要求详见HJ/T356-2007第4章。实际水样比对试验结果应满足规定的性能指标要求，质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%，实际水样比对试验或校验的结果不满足规定的性能指标要求时，立即重新进行第2次比对试验或校验，连续三次结果不符合要求，采用备用仪器或手工方法监测。备用仪器在正常使用和运行之前对仪器进行校验和比对试验。

（11）配合环保局季度性监测及比对监测，确保设备运行正常，比对合格。

（12）维护期间涉及到的所有备品备件及耗材全包。

（13）系统的检修：我方运行维护人员在发现故障或接到故障通知后，在2小时内响应，如远程无法解决问题，则须在接到通知后12小时内到达现场进行处理。

（14）故障排除时间：对于一些容易诊断的故障，我方运行维护人员应直接带备件到现场进行针对性维修，此类故障排除时间不超过8小时，对不易诊断或维修的仪器故障，若72小时内无法排除，我方运行维护人员使用备机以满足监测需求；

（15）为保证售后服务的质量，投标人需提供主要设备（COD、氨氮、自动采样器）制造商针对本项目的售后服务承诺书加盖制造商公章。

四、采购报价及售后服务内容

按照报价文件的参数要求提供相应的资料和报价：
1、报价要求
本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。
售后服务要求：提供的所有备品备件产品质保期为一年，并提供免费技术服务。
五、服务期
本项目的服务期限为三年，合同一年一签，招标文件的预算金额和最高限价为一年服务的预算金额和最高限价。一年合同期满，经采购人考核合格，且采购单位年度预算资金能保障的前提下，可按本次采购要求与服务单位签订下一年合同。经采购人考核不合格，采购人不继续合同并终止履行合同。投标人在投标前应充分考虑此潜在风险，并承担因此而可能造成的一切经济损失。

六、服务方式

（一）验收地点

重庆市江北区建东一村35号采购人指定地点。

（二）服务内容

1、根据相关国家规范要求进行运维，运维需提供运维记录。

2、投标人负责运维期间产生的危险废液处置、转运。

3、投标人负责运维期间设备维修维护产生的试剂、标液、耗材、备件。

4、投标人负责全力配合甲方月度实际水样比对及环保主管部门的执法监测。

七、付款方式

按季度支付，每季度运维前支付本季度运维款项。每次支付合同价款前，乙方提供6%的增值税普通发票给甲方。

八、联系方式

采购人：重庆市江北区中医院

联系人：欧阳老师、文老师

电 话：67739723、67561932
地 址：江北区建东一村35号

九、供应商提交响应文件

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）江北区中医院官网（https://www.jbzyy.org.cn/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传盖章后的响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

4、上传盖章后的响应文件需在报名截止时间之前，提交纸质文件到江北区中医院21楼205室。
十、评选方法

采用最低价评审法。依照本询价文件相关规定对供货商资质条件进行评审。资质条件合格的供货商再对其技术运维要求和服务响应进行符合性评审。资质条件和符合性评审均合格的的供货商则为合格供应商，当合格供应商满足3家及以上时，选择报价最低的成为成交供应商，否则作废标处理。 

十一、违约责任

（一）若非采购人原因，供应商不能按时交货的，处以每日合同金额3‰的违约金。

（二）供应商不按合同和采购文件技术标准约定供货的，对质量问题和服务问题不进行整改的，采购人可以不予支付货款。

（三）运营托管期内，未按国家相关规定提供运营托管工作或未认真填写相关记录，发现一次处扣100元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

（四）运营托管期内，工作人员电话无故停机、关机，发现一次扣100元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

（五）运营托管期内，发生设备故障或停运，服务商未及时汇报，或服务商项目负责人未在15分钟内到达现场并处理故障，发现一次处扣200元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

（六）运营托管期内，若发现更换的零配件以次充好，假冒伪劣，发现一次扣500元，且不予支付零配件费用，已支付的从应付维保款项中扣除。

（七）运营托管期内，发现未定期对现场工作人员进行培训，发现一次扣100元，半年度发现第二次加倍，以此类推。

（八）运营托管期内，发现站内设备一周以内同一故障发生2次，扣200元。

（九）在自动监测站运营托管期间，服务商必须按合同要求，对自动监测站站进行每周2次值守，采购人有权对此进行不定时检查。如果检查中发现值班人员无故脱岗，每次罚款100元，员工累计脱岗次数超过3次，采购人有权要求服务商对自动监测站脱岗值班人员进行更换；自动监测站岗位脱岗累计超过5次的，采购人有权终止合同，如因脱岗产生不良后果的，服务商还应承担所有责任。

（十）经采购人检查发现，服务商未按照规定记录自动监测站运行情况的、检测相关的监测指标，服务商应按100元/次支付违约金，如服务商未按规定进行维护保养的，服务商应按200元/次支付违约金，如因服务商维修保养不及时导致不良后果的，除支付违约金外，服务商还应承担全部责任。

（十一）服务商运营期间，保证采购人的设备设施完好无损，正常运行，严格按照处理工艺执行，保证自动监测站达标，自动监测站站设备发生故障后，服务商未能在双方约定时间内对设备进行修复时，服务商按每日500元支付违约金。如果因服务商原因未对自动监测站站故障设备进行修复，经环保单位检查发现相应问题或造成不良后果的，必须在环保部门或采购人规定的时间内彻底整改，相关责任及由此造成的损失由服务商承担。

（十二）除不可抗力外，如果服务商导致自动监测站不达标而受环保部门通报、处罚，服务商除承担所有环保处罚、罚款及给采购人造成经济损失补偿，每年累计超过两次（含两次），采购人有权解除合同。如果服务商直接排放污水受环保部门通报、处罚，并造成外部水体严重污染引起一系列重大环境事件，服务商需承担所有环保处罚、罚款及给采购人造成经济损失补偿，且采购人有权解除合同。

（十三）因服务商的行为给采购人造成损害的，对于采购人因此而产生的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失以及因维权而支出的全部费用），如果服务商支付的违约金尚未足以赔付的，服务商还应当向采购人支付差额部分的款项作为对采购人的赔偿金。

（十四）对于服务商应当支付的违约金、赔偿金等，采购人有权从未支付的款项中预先扣除。

（十五）无论服务商是否支付赔偿金或违约金，均不因此导致服务商有权终止或解除合同，采购人仍有权继续要求服务商全面、按期履行合同义务。

（十六）如遇以下情况，采购人有权单方面终止合同，同时不向服务商支付运营费用，已经支付的运营费用，并赔偿甲方及第三方损失：

(1)服务商三次以上未按照合同的约定履行其义务；

(2)经采购人通知后，服务商不进行运营管理或整改的；

(3)采购人认为在合同期内服务商明显不能继续胜任其工作；

(4)因服务商或服务商员工的原因给采购人或第三方造成重大损失的；

(5)未经采购人同意，服务商擅自更换常驻维保人员。

（十七）.采购人无正当理由未按照约定向服务商支付费用的，每延误一日应当向乙方服务商支付延误部分费用0.05%的违约金。

截止时间：2024年12月6日11:00
供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报价函
_______________（采购人名称）：


我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经现场勘查并详细研究，决定参加该项目的询比。

1.愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：  _______________元整；人民币小写：_______________元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3.我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表


明细报价表
	序号
	产品名称
	品牌
	数量/单位
	运维期限
	价格
	备注

	1
	COD在线监测仪
	泽天
	
	
	
	

	2
	氨氮在线监测仪
	泽天
	
	
	
	

	3
	水质自动采样器
	恒达
	
	
	
	

	4
	PH计
	淳业
	
	
	
	

	5
	流量计
	九波
	
	
	
	

	6
	数采仪
	博控
	
	
	
	

	7
	配件全包
	/
	
	
	
	

	8
	试剂全包
	/
	
	
	
	

	9
	废液处置
	/
	
	
	
	

	10
	配合甲方月度实际水样比对
	/
	
	
	
	甲方邀请第三方

	总报价：     元（大写：    元整）


注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。
供应商名称（公章）：
年月日
二、技术应答、商务应答（格式自定）
技术及商务响应偏离表
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：
（供应商公章）                               （签字或盖章）
                                              年     月     日
1.本表即为对本项目“三、产品规格及要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、本表即为对本项目“四、采购报价及售后服务内容、五、运维期、六、安装地点及验收方式、七、付款方式”中所列商务要求进行比较和响应。
3.该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款,根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

4.该表可扩展，并逐页签字或盖章；
三、资格条件及其他

按照采购方案中询比资格（含一般资质条件和特定资格条件）要求提供扫描件。
	序号
	询比资格
	检查内容

	1
	一般资质条件
	1.具有独立承担民事责任的能力；
	投标人营业执照（副本）；

法定代表人身份证明书；

法定代表人授权委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	基本资格条件承诺函

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件。
	

	2
	资质要求
	在线运维资质二级及以上，为保证售后服务的质量，投标人需提供设备厂家针对本项目的售后服务承诺书

	3
	特定资格条件
	按要求准备


（一）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

四、其他应提供的资料

质量承诺书
重庆市江北区中医院：

若我公司有幸中标，在该项目的实施过程中，我公司对本项目的投标产品做以下质量保证承诺：

1.本公司保证所供产品与招标文件规定的质量、规格和性能一致。

2.本公司保证所提供的投标产品是全新的、未使用的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

3.产品的质保期为验收合格后1年。

4.本公司产品在使用过程中,由于产品质量问题等原因不能满足要求的，公司承诺：免费包修、免费包换。

5.在质保期，本公司对故障的响应，在接到采购人通知后1小时内予以答复，技术人员24小时内到达现场。

6.本公司质量及交货期违背合同规定造成损失，按合同条款及相关法律规定承担相应的经济责任。

                             XXXXXXXXXXXX公司（章）

                                                 XXXX年XXX月XXX日
五、法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                

致：                     ：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：_____________________________________   

致：_______________（采购人名称）：

_______________（法定代表人名称）是_______________（供应商名称）的法定代表人，特授权_______________（被授权人姓名及身份证号码）电话_______________代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                               法定代表人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

七、文件上传注意事项：

1、所有文件打包成一个word文件或扫描的PDF文件上传，请勿上传压缩包。
2、具体上传文件目录和顺序如下：

1）报价函

2）明细报价表

3）技术应答、商务应答（格式自定）

4）服务方案（格式自定）
5）投标人营业执照
6）法定代表人身份证明书

7）法定代表人授权委托书

8）基本资格条件承诺函
9）质量承诺书

10）安全生产承诺书（格式自定）
3、上述响应文件缺一条视为无效投标。
1

