## Sheet1
设备需求总表
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 预算 （元） | 功能需求 | 配置需求
1.1 | 心病科 | 体外反搏治疗仪 | 1 | 350000 | 1.同步触发功能：能够实时同步患者心电信号，在心脏舒张期自动充气加压，收缩期前快速放气。 2.血氧/血压监测功能：具备无创血氧饱和度和血压监测能力，支持治疗过程中的生命体征监护。 3.多部位序贯加压功能：支持小腿、大腿、臀部等多气囊序贯式加压，满足不同患者治疗需求。 4.治疗参数可调功能：压力、充放气时间、治疗时长等关键参数可分级调节。 5.患者管理及数据记录功能：具备治疗数据存储、查询、导出功能，支持病历管理。 | 1.主机系统：配备一体化治疗主机，包含嵌入式操作系统及控制面板（触摸屏）。 2.心电导联系统：至少配备3导联心电采集模块及导联线。 3.气囊系统：配备至少包含小腿、大腿、臀部三组气囊的可重复使用外套。 4.气路系统：具备静音型气泵及多通道气阀控制组件。 5.患者急停装置：每个治疗位配备患者可触及的紧急停止开关。 6.移动及固定装置：设备配备万向轮及锁定脚轮，便于移动和固定。 7.设备体积小，可以移动到床旁进行治疗。
1.2 | 妇产科 | 空气波压力治疗仪 | 2 | 12600 | 双下肢间歇充气，促进血液循环，预防下肢静脉血栓 | 轻便，小巧，可移动，方便床旁操作。
1.3 | 妇产科 | 熏蒸治疗仪 | 2 | 70000 | 利用电脑智能控制系统加热中药，产生中药热蒸汽，通过喷头喷出，在腹部、外阴等部位进行中药熏蒸治疗。 | 双喷头、体积在长800*宽630*高920左右
1.4 | 肺病科 | 双通道注射泵 | 2 | 10000 | 1.双通道独立控制 两个通道可独立设置注射速率、注射量、注射模式等参数，互不干扰，支持同时或分别运行。 2. 注射器适配与识别 自动识别常见规格注射器（如5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml），适配主流品牌注射器，支持注射器品牌标定功能。 3. 注射模式多样 支持多种注射模式，包括恒速注射、时间-总量注射、体重-剂量注射、Bolus（快速推注）注射、间断注射等，满足不同临床需求。 4. 高精度控制注射精度≤±2%，机械精度≤±1%。5. 报警与监测功能 具备阻塞报警、残留提示、注射完毕报警、注射器安装错误报警、电源线脱落报警、电池欠压报警等，报警方式包括声、光、文字提示，报警音量可调节。 6. KVO功能支持保持静脉开放（KVO）功能，KVO速度可设置（通常0.1-5ml/h）。 7. 数据记录与查询可记录注射历史数据（如注射时间、速率、总量等），支持历史数据查询和导出功能。 8. 操作便捷性配备显示屏，同屏显示各通道的注射状态、速率、已注射量、注射器规格等信息 | 电源与电池 支持AC 100-240V电源输入，内置可充电电池，电池续航时间≥3小时（以5ml/h速率计算），支持电池低电量报警和自动切换电源功能。
1.5 | 口腔科 | 超声波清洗机 | 1 | 5000 | 用于清洗形状复杂夹缝多，不能用硬物洗擦的光洁或脆弱的物体，及小型医疗器械、针头等需要清洗的器械。定时设定能控制时间。 | 1.容量需求：6L 2.主机1台 3.电源1根
1.6 | 骨伤科 | 熏蒸治疗仪 | 1 | 35000 | 通过数字智能化控 制恒温，将为患者 病情辨证配制的中 药药液加温为中药 蒸汽，利用中药蒸 汽中产生的药物离 子，对皮肤或患部 进行直接熏蒸，达 到舒筋活血、消炎 止痛、祛风除湿等 治疗效果。骨伤科 常用于治疗关节炎 、颈椎病、腰椎间 盘突出症、肌肉劳 损等骨骼肌肉疾病 | 双路输出中药蒸汽，两路独立超温保护装置。 设备加液量最大5L。
1.7 | 骨伤科 | 电脑中频治疗仪 | 2 | 6800 | 调制中频电流含低频电流与中频电流，其中低频电流有不同的频率与波形（正弦波、方波、三角波、梯形波等），有不同的调制方式（连续、间调、断调、变调）、不同调幅度，按波形的对称性来分有对称，不对称之分。电流的动态变化大，因此调制中频电流兼有低频电与中频电两种电流各自的特点和治疗作用，作用较深，不产生电解刺激作用，人体易于接受而容易产生适应性，其主要治疗作用为：镇痛；促进局部组织血液循环和淋巴回流；引起骨骼肌收缩，可以锻炼肌肉，防止肌肉萎缩；提高平滑肌张力；作用于神经节与神经节段，可产生反射作用，调节自主神经功 | 具有2路输出通道，2路可独立控制，同时治疗2位患者或2个部位；亦可组合使用。
1.8 | 骨伤科 | 中医定向透药治疗仪 | 1 | 19800 | 通过非对称脉冲电流产生的电场，对药物离子产生定向的推动力，使药物中的有效成分更深入、更有效地透过皮肤粘膜快速的进入人体，作用于患部病灶，具有消炎、消肿、镇痛、疏经通络、松解粘连、调节和改善局部循环的作用。 | 双通道4路输出，两种治疗电极可选：理疗用电极片、硅橡胶电极。
1.9 | 骨伤科 | 微波治疗仪 | 2 | 100000 | 通过微波输出接口经微波输出电缆通过微波辐射器达到患者治疗部位。作用于患者治疗部位的微波能量，引起患者组织内水分子快速运动从而产生热量，利用微波的这种热效应使病灶组织温度升高，提高组织温度、扩张血管、加速局部血流，有镇痛、解痉、消炎的作用 | 设备具有Wi-Fi无线网络接口，用于数据传输；
1.10 | 骨伤科 | 超声波治疗仪 | 2 | 50000 | 适⽤于⼈体肩颈部、四肢部位慢性组织损伤性疼痛或不适； 运动后肌⾁放松；运动损伤、韧带拉伤、软组织挫伤、肌⾁拉伤、⽹球肘、腱鞘炎、肩周炎等 | 1、多频超声软组织治疗仪主机，包括人机交互显示系统、超声能量发生系统、整机控制系统。 2、OLED显示屏，显示人机交互界面及设备运行参数。
1.11 | 骨伤科 | 冷疗仪 | 1 | 30000 | 加压冷敷治疗系统是现代骨科治疗与康复中的关键设备，广泛应用于各类骨折、骨创伤、骨科手术（如关节置换、脊柱手术、关节镜手术等）的术前准备与术后治疗。其核心作用在于有效减轻患者肿痛、减少炎性渗出、促进康复。 | 主机 1台 水路连接管 2根 体温传感器 1根 医用冰袋 1个 耳机 1副 放水管路 1根
1.12 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉智能一体化内窥镜摄像系统（硬镜） | 1 | 600000 | 耳鼻喉科专用设备，4K清晰度，能连接鼻内镜、耳镜、喉镜，摄像头具有图像冻结和2.5倍电子放大功能，内置品牌高清图文工作站，具有图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放，网络实时图像传输、远程病例编辑功能 | 耳鼻喉内窥镜摄像系统1台、LED冷光源、图文工作站、视频、语音交互系统、医用高清监视器1台，0度、30度、70度鼻内镜各两条，直径4毫米
1.13 | 脾胃病肿瘤科 | 内镜超声系统 | 1 | 500000 | 1. 具有B模式的成像功能；2. 具备环形360°环形扫描功能；3．具有图像回放功能；4.具备在冻结图像上进行箭头和文字标注功能；支持长度、周长和面积测量；5. 具备超声图像对比度可调功能；6. 具备兼容其他消化探头的功能。 | 主机1台、探头驱动器1个、双频超声探头1根、推车1台、脚踏开关1个、鼠标键盘套装1套
1.14 | 针灸科 | 微量注射泵 | 1 | 5000 | 支持联机功能、支持多种注射模式;可自动识别多种规格注射器，可根据需求自定义多种注射器品牌;具备多重报警功能;具备累计输液量统计功能;支持快速输注/调速功能;具备日志储存功能 | /
1.15 | 消毒供应室 | 医用超声波清洗机 | 1 | 40000 | 主要用于医院消毒供应中心各类耐湿、耐超声的复用手术器械和精密器械的超声预清洗。 | 主机1台、清洗篮2个
1.16 | 康复治疗部 | 微波治疗仪 | 1 | 50000 | 功能需求：临床上用于软组织损伤、关节炎、神经痛、术后伤口愈合等康复治疗；通过热效应促进局部血液循环，消炎止痛，加速组织修复，对表浅部位疾病及部分炎症治疗。主要适用于康复理疗科常见病症的物理治疗。可增加临床治疗手段与收费项目。 | ①主机1台；②圆形理疗辐射器1个；③马鞍形理疗辐射器1个；④理疗传输馈线1根；⑤理疗照射支架1套；⑥电源电缆1根；⑦备用保险管2支；⑧使用说明书、合格证、保修卡各1份；⑨功率调节范围及定时装置。
1.17 | 康复治疗部 | 气压治疗仪 | 1 | 35000 | 功能需求：用于肢体血液循环障碍、淋巴水肿、预防深静脉血栓形成、术后肢体消肿等康复治疗；通过对肢体进行周期性充气加压，促进静脉和淋巴回流，改善微循环。适用于长期卧床、术后康复、肢体功能障碍患者。 | ①主机1台；②上肢气囊套1套；③下肢气囊套1套（或分腿式）；④连接管路2套；⑤液晶显示屏；⑥多腔室独立充气模式；⑦压力梯度调节功能；⑧紧急泄压安全装置；⑨使用说明书、合格证、保修卡各1份。
1.18 | 康复治疗部 | 脑功能障碍治疗仪 | 1 | 45000 | 功能需求：用于缺血性脑血管病、脑损伤后遗症、神经衰弱、脑疲劳等疾病的辅助治疗；具备交变电磁场治疗、仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）、仿生电刺激患肢肌肉神经三大功能，促进神经功能恢复。 | ①主机1台；②磁疗输出通道2路；③小脑顶核电刺激通道2路（4线，配乳突穴电极）；④肢体电刺激通道4路（8线，配上下肢电极）；⑤四块独立液晶屏分别显示各通道参数；⑥专用电极片及固定装置；⑦使用说明书、合格证、保修卡各1份。
1.19 | 康复治疗部 | 神经肌肉电刺激治疗仪 | 1 | 26000 | 功能需求：用于完全失神经及部分失神经疾病的康复治疗；通过电刺激促进受损神经与肌肉功能恢复，预防肌肉萎缩、纤维化，改善肌张力和收缩功能。适用于周围神经损伤、面瘫、脊髓损伤、运动神经元病、肢体瘫痪等。 | ①主机1台；②多通道独立输出；③彩色液晶显示屏；④内置常用治疗处方及自定义处方功能；⑤参数调节系统（波形、频率、脉宽、治疗时间可调）；⑥专用电极线及电极片；⑦多重安全防护机制（开路保护、过载保护）；⑧使用说明书、合格证、保修卡各1份。
1.2 | 康复治疗部 | 上肢智能反馈训练系统 | 1 | 350000 | 功能需求：用于上肢功能障碍患者的康复训练与评估；支持主动训练、被动训练、助力训练、ADL日常生活活动训练及认知训练；具备关节活动范围评估、量表评估功能，实时反馈训练数据。适用于脑卒中、脑外伤、脊髓损伤等导致的上肢运动功能障碍。 | ①主机及控制系统1套；②电动升降治疗桌1张；③显示器及交互界面1套；④握把1套；⑤上肢固定绷带及支撑装置1套；⑥键盘鼠标1套；⑦阻力/助力调节系统；⑧训练游戏软件及数据管理系统；⑨使用说明书、合格证、保修卡各1份。
1.21 | 皮肤科 | 光子嫩肤激光机 | 1 | 300000 | 使用不同波长、不同能量的光斑解决皮肤浅表血管病变红血丝、色素性病变、毛孔粗大、皮肤年轻化等问题 | 可移动，方便操作。
1.22 | 皮肤科 | 面部图像拍照 | 1 | 100000 | 对面部皮肤进行拍摄，识别皮肤问题，处理、传输和储存数字诊断图像，对比分析报告 | 主机1台，电源1根，可打印报告
1.23 | 营养科 | 人体成分分析仪 | 1 | 100000 | 1. 能测量人体成分：体脂率、肌肉量、去脂体重、身体总水分、节段性肌肉量（四肢及躯干）、基础代谢率、体重控制、体型判定、营养评估、肥胖评估、肌肉评估、标准体重、体重调节、脂肪控制、肌肉控制、身体总体评分等。 2. 需直接输出内脏脂肪面积（单位：cm²），以满足科研数据精度要求及可信度。 3. 可输出完整测量报告（含身体成分历史对比）。 4. 支持数据导出至Excel、CSV或通过USB/网络导出，便于建立科研数据库。 5.能分别依据成人和儿童的健康标准进行检测。 | 1. 主机1台（含电极系统）。 2. 配套测量台及可移动台车/支架。 3. 内置或外接打印机（打印报告）。 4. 数据管理软件（可导出原始数据至表格）。 5. 具备蓝牙或USB接口及网络端口，便于数据传输。
1.24 | 康复科 | 整脊床 | 1 | 15000 | 1.具备动态牵引正骨功能，可在牵引状态下完成颈椎屈伸、侧摆、旋转复位；2.支持常规持续、间歇牵引；3.机械砝码调节牵引力，精准稳定，多重机械限位保护；4.体位固定牢靠，整机稳固，满足临床颈椎病康复、正骨手法治疗使用。 | 1.配主机、砝码、颈椎牵引带及全套配件。
1.25 | ICU | 微量泵 | 10 | 50000 | 支持联机功能、支持多种注射模式；可自动识别多种规格注射器， 可根据需求自定义多种注射器品牌；具备多重报警功能；具备累计输液量统计功能；支持快速输注 / 调速功能；具备日志储存功能 | 配套中央工作站1套，工作仓1拖8两套
1.26 | ICU | 输液泵 | 5 | 20000 | 支持多种输液模式；具备多重报警功能；具备累计输液量统计功能；支持快速输注 / 调速功能；具备日志储存功能；具备超声波气泡检测和压力检测功能，具有动态压力显示，实时显示压力信息；可选配滴速传感器
1.27 | 检验科 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 180000 | 检测过程全自动化，粪便标本上机后自动完成性状识别、稀释、混匀、吸样、化学检测、形态学检测、清洗等过程。化学检测项目需包含：便隐血、转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、幽门螺旋杆菌、乳糖等项目，乳糖不耐受检测应采用班氏试剂法。 | 1、仪器主机，操作电脑一套，支持双向LIS通讯。 2、耗占比不超过35%
1.28 | 检验科 | 全自动白带分析仪 | 1 | 20000 | 检测过程全自动化，一次上机即可完成形态学及干化学项目检测，形态学检测项目至少包含白细胞、红细胞、球菌、真菌、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、杆菌、纤毛菌等，可拟人工视野判读清洁度，同时对念珠菌进行分型分类；化学项目至少包含阴道PH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、氨基葡萄糖苷酶；可选染色功能并完成微生态分析。 | 1、配置需求：仪器主机，操作电脑一套，支持双向LIS通讯。 2、耗占比不超过35％
1.29 | 检验科 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 20000 | 1 .支持临床常规免疫项目全菜单检测，覆盖传染病、甲状腺、性腺、肿瘤标志物、心肌标志物、维生素、激素、高血压、肝纤等、满足门诊、住院、体检等多场景检测需求 2 .支持急诊样本优先检测，可随时插入急诊样本，不中断常规检测流程，保障急危重症患者快速出结果 3.具备样本量不足、试剂余量不足、耗材不足、仪器故障等报警功能 | 1.仪器主机全套配置，包含样本处理模块、试剂管理模块、孵育模块、清洗模块、数据处理模块等核心组件 2.配套仪器升级服务，支持软件免费升级、功能拓展，保障仪器长期满足临床需求 3.电脑设备一套，支持双向LIS通讯 4.耗占比不超过30%
1.3 | 检验科 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1 | 20000 | 通过散色比浊法双光路技术，配合其先进的光学系统、强大的前带监测功能、专业的特定蛋白清洗系统以和多样化的稀释复查功能等，与配套的试剂共同使用，用于对人体体液中的特定蛋白进行定量检测。包含：尿液：（TP、尿微量白蛋白、TRF、IgG、α2-MG、α1-MG、β2-MG、RBP、CYSC、NGAL、κ、λ、NAG、Cre），血液风湿免疫：（IgA、IgG、IgM、C3、C4、κ、λ、κ-free、λ-free、CRP、hsCRP、全量程CRP、SAA），炎症、脑脊液、粪便，精浆等项目 | 1.配置清单 分析仪1台，废液桶1个，去离子水桶1个， 清洗液桶1个，样本架5个，中文说明书1本， 去离子水桶浮子传感器总成1根，废液桶浮子传感器总成1根 清洗液桶浮子传感器总成1根，去离子水管总成2根 清洗液管总成1根，稀废液管总成1根，浓废液管总成1根 试剂瓶子40个，样品杯1袋，反应杯1盒。 2.电脑设备一套，支持双向LIS通讯 3.耗占比不超过35％
1.31 | 陈莉工作室 | 电动升降手法治疗床 | 1 | 5000 | 脊柱、关节类疾病的手法治疗，针刀微创手术 | 电动升降功能（高度范围48-92cm） 多段位调节（≥3段，含分腿功能） 承重≥150kg（优选≥200kg） 呼吸孔设计（俯卧位治疗必需） 360°操作控制（脚踏+手持开关） 固定/解锁功能